## OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
20/TP/2022 Formularz asortymentowo - cenowy Załacznik nr 2 do SWZ
Część nr 1 - Pakiet nr 4. Zestaw do drenażu opłucnej
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ: 1) sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika, 2) płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do45 cm H20 z dodatkowym wskaznikiem informującym o rzeczywistej sile ssania( wydolność zródła próżni), 3) wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000ml; 4) automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego; 5) gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu; 6) monitor przecieku powietrza od 1 do 7; 7)port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek; 8) przystosowany do zawieszenia na łóżku; 9) zestaw sterylny jednorazowego użytku | sztuk | 20
2. | Worek o pojemności 1000ml z łącznikiem bagnetowym i zatyczką do opróżniania zestawu do drenażu opłucnej. | sztuk | 60
Razem:
Część nr 2 -Pakiet nr 9. Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Prowadnica do wymiany rurek elastyczna wielorazowa w sztywnym futerale Rozmiary: 15CH/70cm; 10CH/70cm | sztuk | 1
2. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, jednorazowa rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm 4,0 mm/67,3cm – do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | sztuk | 50
3. | Filtr bakteryjno – wirusowy do ssaka z elastycznym łącznikiem efektywność filtrowania >99,8%, opór przepływu 12mmHg przy 20l/mim waga 6g przestrzeń martwa 6ml elastyczny łącznik śr. wew. 8mm sztywne złącz śr. zew. 8mm ,złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących. | sztuk | 20
4. | Zestaw PCK d/bezp. konikotomii z igłą Veresa z rurką 6,0 mm z mankietem ,dodatkowo skalpel , strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | sztuk | 2
5. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu znaczniki głębokości co 1 cm rozmiar 15CH/70cm | sztuk | 10
6. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie wielorazowa rozmiar 15CH/70 cm | sztuk | 2
Razem:
Część nr 3 - Pakiet nr 13. Czujniki kapnometru Defibrylator LF 15
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Linia próbkująca et CO2 dla pacjentów zaintubowanych do krótkotrwałego stosowania. Przeznaczona do stosowania z monitorami wyposażonymi w technologię pomiaru w strumieniu bocznym Oridin Microstream. | sztuk | 50
2. | Linia Capno pediatryczna z podłączeniem O2 dla pacjentów niezaintubowanych do defibrylatora LIFEPAK 15 | sztuk | 50
3. | Linia próbkująca dla pacjentów na własnym oddechu do krótkotrwałego stosowania. Wyposażona w dodatkowy dren do podawania O2. Przeznaczona do stosowania z monitorami wyposażonymi w technologię pomiaru w strumieniu bocznym Oridin Microstream. | sztuk | 50
Razem:
Część nr 4- Pakiet nr 14. Układ rur do respiratora WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Układ rur do respiratora WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2 z zastawką w pełni kompatybilne. Układ bez czujnika przepływu i bez czujnika CO2. Długość ok. 2m. Wyrób medyczny jednorazowy. Możliwość założenia trigerrów do ręcznej inicjacji oddechów. | sztuk | 10
Razem:
Część nr 5 - Pakiet nr 25 System bezigłowy
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Niemechaniczny, bezigłowy system dostępu naczyniowego do wielokrotnej podaży i aspiracji z podzieloną membraną silikonową -split septum, osadzoną na przezroczystej obudowie o przepływie nie mniejszym niż 525ml/min do stosowania na 7 dni lub 100 razy sterylny. | sztuka | 500
2. | Niemechaniczny, bezigłowy system dostępu naczyniowego do wielokrotnej podaży i aspiracji z podzieloną membraną silikonową -split septum, osadzoną na przezroczystej obudowie o przepływie nie mniejszym niż 445ml/min do stosowania na 7 dni lub 100 razy stery z potrójnym przedłużeniem 15 cm o średnicy makro. | sztuka | 250
RAZEM