Nr. Sprawy: 23/PP/2023                                                                     Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„ Dostawa defibrylatora Lifepack 15  oraz  modemu  4G  LTE  dla Zespołu Ratownictwa Medycznego   Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Nazwa oferowanego sprzętu:…………………………………………………………………………….

Typ:……………………………………………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………………………..

Kraj: ……………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………………

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Wymagane parametry | Tak/nie podać | Podać |
| --- | --- | --- |
| Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym | Tak/nie podać |  |
| Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak/nie podać |  |
| Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V (parametr punktowany) | Tak/nie podać |  |
| Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak/nie podać |  |
| Ciężar defibrylatora w kg max. 10kg | Tak/nie podać |  |
| Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak/nie podać |  |
| Norma IP min. 43 | Tak/nie podać |  |
| Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak/nie podać |  |
| Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak/nie podać |  |
| Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak/nie podać |  |
| Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | Tak/nie podać |  |
| Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak/nie podać |  |
| Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak/nie podać |  |
| Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak/nie podać |  |
| Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | Tak/nie podać |  |
| Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak/nie podać |  |
| Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak/nie podać |  |
| Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak/nie podać |  |
| Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | Tak/nie podać |  |
| Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak/nie podać |  |
| Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak/nie podać |  |
| Alarmy częstości akcji serca | Tak/nie podać |  |
| Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | Tak/nie podać |  |
| Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak/nie podać |  |
| Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak/nie podać |  |
| Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak/nie podać |  |
| Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. | Tak/nie podać |  |
| Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak/nie podać |  |
| Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej określonych przez zamawiającego (co najmniej znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim) | Tak/nie opisać |  |
| Moduł pomiaru SpO2 , SpCO, SpMet z czujnikiem typu klips. | Tak/nie podać |  |
| Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak/nie podać |  |
| Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | Tak/nie podać |  |
| Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2023 | Tak/nie podać |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi wynosi …………….. ( min.24 m-ce). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy.

- Serwis gwarancyjny świadczy: ............................................(Nazwa firmy, adres, nr tel., e-mail).

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej– dotyczy także urządzeń peryferyjnych,

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów ,

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,

- paszport techniczny, deklaracja zgodności,

- karta gwarancyjna.

……………………..                                                                                    ………………………..

Miejscowość, data                                                                                                      Podpis Wykonawcy