Nr. Sprawy: 24/PP/2023                                                   Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„Dostawa urządzeń do wykonywania badań endoskopowych   do Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (wideokolonoskopu oraz wideogastroskopu) kompatybilnych z posiadanym przez Szpital procesorem obrazu typu EPK-3000”

Nazwa oferowanego sprzętu:…………………………………………………………………………….

Typ:……………………………………………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………………………..

Kraj: ……………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………………

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HD – 1 kpl. |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HD | TAK |  |
|  | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max 9,8 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: min. 4-100 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 210˚/120˚ - prawo/lewo: min. 120˚/120˚ | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność ze wszystkimi funkcjami posiadanego procesora wizyjnego) | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK |  |
|  | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem obrazu typu EPK-3000 | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
|  | VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY HD – 1 kpl. |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HD | TAK |  |
|  | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 4,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max 13,2 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: min. 3-100 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 180˚/180˚ - prawo/lewo: min. 160˚/160˚ | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność ze wszystkimi funkcjami posiadanego procesora wizyjnego) | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK |  |
|  | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem obrazu typu EPK-3000 | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi wynosi …………….. ( min.24 m-ce). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy.

- Serwis gwarancyjny świadczy: ............................................(Nazwa firmy, adres, nr tel., e-mail).

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej– dotyczy także urządzeń peryferyjnych,

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów ,

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,

- paszport techniczny, deklaracja zgodności,

- karta gwarancyjna.

……………………..                                                                                    ………………………..

Miejscowość, data                                                                                                      Podpis Wykonawcy