## Arkusz1
| 26/TP/2022 | ZMODYFIKOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1.
Siatki ginekologiczne
Lp | Nazwa, opis przedmiotu zamówienia |  |  | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy: Pelvimesh posterior: - Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(+/- 0,02 g/m 2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), porowatość: max 1870 µm (+/- 10 µm), rozmiar: długość 45 cm (+/- 0,5 cm), wysokość dolnej wypustki 12 cm (+/- 1 cm), szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm). Geometria romboidalna: obecność włókien skośnych zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiegająca deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70 N/cm. |  |  | szt. | 3
2 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy: Pelvimesh anterior: - Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m 2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), porowatość: max 1870 µm (+/- 10 µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 0,5 cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm. Geometria romboidalna: obecność włókien skośnych zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiegajaca deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70 N/cm. |  |  | szt. | 3
RAZEM
Pakiet nr 2.
Taśmy ginekologiczne
Lp | Nazwa, opis przedmiotu zamówienia |  |  | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: Parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament, plastikowaosłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy): gramatura 48 g/m2(+/- 0,02 g/m 2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), porowatość: max 1870 µm (+/- 10 µm), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: długość 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 N/cm do maksymalnie 70 N/cm - , obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  |  | szt. | 40
RAZEM
Pakiet nr 3.
Narzędzia, klipy, Endobagi
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | J.m | Ilość | Cena jedn. netto zł.szt./za opakowanie | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Grasper laparoskopowy okienkowy, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  | szt | 20
2 | Grasper laparoskopowy typu Maxi Grip, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  | szt | 20
3 | Preparator laparoskopowy Maryland, sterylny, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  | szt | 15
4 | Nożyczki laparokopowe zagięte typu Metzenbaum, sterylne, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  | szt | 40
5 | Trokar laparoskopowy z ostrzem bezpiecznym rozpychającym, średnica 5 mm, z kaniulą karbowaną 100 mm, zaworem insuflacja/desuflacja, produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt | 50
6 | Trokar laparoskopowy z ostrzem bezpiecznym rozpychającym, średnica 11 mm, z kaniulą karbowaną 100 mm, zaworem insuflacja/desuflacja, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji) Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt | 200
7 | Zestaw trokarów: - 1 x trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, - 2 x kaniula żłobkowana 10 mm z portem do insuflacji, - 1 x redukcja do kaniul 5/10 mm, - 1 x trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, - 2 x kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, - 1 x igła veresa z kranikiem, - 1 x woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem. - 1 x 6 szt klipsów ML do klipsownicy typu 0301-07MLE - 1 x 6 szt klipsów ML do klipsownicy typu 0301-02MLE |  |  |  | szt | 15
8 | Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskażnikiem optycznym informującym o położeniu igły, długość 12 i 15 cm |  |  |  | szt | 15
9 | Jednorazowa elektroda laparoskopowa monopolarna, zakończenie w kształcie litery L, Ø 5 mm, długość 33 cm. |  |  |  | szt | 30
10 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar ML, bransze podgięte pod kątem 25 stopni, uchwyt szczęk w kształcie litery V 50-60stopni, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm. |  |  |  | szt | 1
11 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa uniwersalna (jedna klipsownica do dwóch rozmiarów klipsów), rozmiar L/XL, dźwignia zmiany rozmiaru klipsa z L na XL, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33 cm, średnica trzonu 10 mm, ruchomy przedni uchwyt rękojeści, rozmiar klipsownicy umieszczony na rączce oraz na końcu dystalnym klipsownicy. |  |  |  | szt | 1
12 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L i XL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45 ° dla podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 sztuk klipsów. Opakowanie zbiorcze zawierające 20 ładunków. |  |  |  | op. | 4
13 | Klipsy tytanowe rozmiar ML o wymiarach przed zamknięciem 8,1 mm i 9,1 mm po zamknięciu, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, do klipsownicy o przekroju szczęk w kształcie litery V 50-60 O, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów. Opakowanie zbiorcze zawierające 20 ładunków. |  |  |  | op. | 10
14 | Klipsy tytanowe średnio duże do posiadanej przez Zamawiającego klipsownicy do chirurgii otwartej o długości 280 mm, szczęki pod kątem 25 stopni, wysokośc kliosa 7,90mm, szerokośc 8,1 mm, ładunek zawierający 6 szt klipsów. Opakowanie zbiorcze zawierające 20 ładunków. |  |  |  | op. | 2
15 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200, 400 i 800 ml (do wyboru przez Zamawiającego), w polietylenowej rurce z wypychaczem do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. |  |  |  | szt. | 150
16 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, wykonany z materiału Ripstop, pokryty od wewnętrznej strony poliuretanem, sterylny, jednorazowy, pojemność 500 ml, średnica 85 mm, długość 210 mm, do trokara 10mm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego. |  |  |  | szt. | 20
17 | Roztwór przeciw parowaniu OPTYK, szkieł endoskopów, STERYLNY, 25 szt w opakowaniu. |  |  |  | op. | 6
18 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar L, uchwyt szczęk 1,26-1,42 mm, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm. |  |  |  | szt | 1
19 | Klipsy tytanowe rozmiar L, posiadające wewnetrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, kompatybilne z klipsownicami o uchwycie szczęk 1,26-1,42 mm, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 sztuk klipsów. |  |  |  | szt | 50
Razem:
Pakiet nr 4.
Podwiazka pętlowa endoloop
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  | Ilość szt w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto zł. za opakowanie | Wartość netto zł. | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Podwiązka pętlowa PDS II typu Endoloop 2-0( polidioksanon, okses wchłaniania 182-238 dni, profil podtrzymania tkankowego: po 14 dniach -80%, po 28 dniach - 70 %, po 42 dniach - 60 %, 12 saszetek w opakowaniu. |  |  | 12 | 8
Razem:
Materiał sterylny jednorazowego użytku, pojedyńcze sztuki z opakowania zbiorczego.
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.