## Arkusz1
29/PP/2024 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do Zapytania
Pakiet nr 1. Asortyment pakowy.
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Rękaw papierowo - foliowy jednostronnie przezroczysty (para, tlenek etylenu) bez fałdy
| szerokość 75mm | rolka | 12 |  |  |  |  | 0
| szerokość 100mm | rolka | 22 |  |  |  |  | 0
| szerokość 150mm | rolka | 22 |  |  |  |  | 0
| Szerokość 250mm | rolka | 12 |  |  |  |  | 0
| szerokość 300mm | rolka | 10 |  |  |  |  | 0
| szerokość 420mm | rolka | 6 |  |  |  |  | 0
2. | Rękaw papierowo - foliowy jednostronnie przezroczysty (para, tlenek etylenu) z fałdą
| 75mmx25mmx100m | rolka | 6 |  |  |  |  | 0
| 100mm x 40 mm x 100 m | rolka | 12 |  |  |  |  | 0
| 150 mm x 50 mm x 100 m | rolka | 12 |  |  |  |  | 0
| 300 mm x 60 mm x 100 m | rolka | 5 |  |  |  |  | 0
| 420 mm x 90 mm x 100 m | rolka | 2 |  |  |  |  | 0
3. | Torebka papierowo-foliowa
| 15x20cm, | szt | 12000 |  |  |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oferowane rękawy papierowo - foliowe muszą spełniać następujące wymagania: - gramatura papieru min. 60 g/m2, - naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, - test umieszczony na papierze pod folią poza obszarem roboczym, - wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny jakościowej wg normy PN EN 868-3 i 5, -zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607 -na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona nazwa wytwórcy - folia minimum pięciowarstwowa, - informacje umieszczone na rękawie między innymi: nazwa wytwórcy, LOT, rozmiar (wymiary nominalne), jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, - zgrzew fabryczny wielorowkowy, a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu, - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy, - grubość laminatu nie mniejsza niż 51 µm - długość rolki rękawa z zakładką 100 m, - długość rolki rękawa bez zakładki 200m, - dostarczone w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności min. 12 miesięcy. Prosimy o dostarczenie próbek…
Pakiet nr 2. Torebki włókninowo – foliowe
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Torebki włókninowo – foliowe wym. 480 x750mm | szt. | 500 |  |  |  | 0 | 0
2. | Torebki włókninowo – foliowe wym. 420x600mm | szt. | 600 |  |  |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Torebki włókninowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem – parametry wymagane (konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2):
Pakiet nr 3. Papier sterylizacyjny
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Papier krepowany miękki zielony w rozmiarze:
| 1200mm x 1200mm | opakowanie 100 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 1000mm x 1000mm | opakowanie 250 szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 900mm x 900mm | opakowanie 250 szt. | 12 |  |  |  | 0 | 0
| 750mm x 750mm | opakowanie 250 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
2. | Papier krepowany miękki niebieski w rozmiarze:
| 1200mm x 1200mm | opakowanie 100 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 1000mm x 1000mm | opakowanie 250 szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 900mm x 900mm | opakowanie 250 szt. | 12 |  |  |  | 0 | 0
| 750mm x 750mm | opakowanie 250 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Papier sterylizacyjny -parametry wymagane: włókno celulozowe 100%, kolor zielony i niebieski. - zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,05 % - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m - gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2) - okres przechowywania sterylnego pakietu 180 dni. W celu sprawdzenia parametrów wytrzymałościowych należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta potwierdzające poszczególne parametry. Porowatość odpowiednia do przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza, potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium, możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym min. 60 dni. Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN 868-2. Dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności min.12 miesięcy. Prosimy o załączenie próbek....
Pakiet nr 4. Włóknina sterylizacyjna SMS kolor niebieski
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | włóknina w arkuszach niebieska. Rozmiar 1200mm x 1200mm | Opakowanie 200 szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0
2. | włóknina w arkuszach niebieska. Rozmiar 900mm x 900mm | opakowanie 250 szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
3. | włóknina w arkuszach niebieska. Rozmiar 1000mm x 1000mm | opakowanie 250 szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
4. | włóknina w arkuszach niebieska. Rozmiar 750mm x 750mm | opakowanie 250 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wymagania dotyczące włókniny - pięciowarstwowa włóknina syntetyczna, polipropylenowa bez zawartosci celulozy, gramatura nominalna55g/m², kolor niebieski, wymagany dokument wystawiony przez producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym nie mnuiej niż 180 dni. Wymagane dostarczenie próbek....
Pakiet nr 5. Testy i wskaźniki do kontroli sterylizacji
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na test powinna zapewniać, że test jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4, op. 250 szt. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dwóch sztuk przyrządów. | szt. | 500 |  |  |  | 0 | 0
2. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. op. 250 szt.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dwóch sztuk przyrzadów | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0
3. | Filtry papierowe do kontenerów sterylizacyjnych, jednorazowego użytku ze wskaźnikiem sterylizacji. Serednica wynosi 190 mm, zgodność z normą ISO 11607-1. Opakowanie zawiera 500 szt. | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
4. | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szer. 19mm, długość taśmy 50m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), warstwa kleju nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna-rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
5. | Taśma bez wskaźnika o szer. 19 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), warstwa kleju nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna-rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji. | szt. | 40 |  |  |  | 0 | 0
6. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybline z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfa numeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet i wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy GKE 240-830 o kompatybilności z etykietami, op. 12 rolek | op.12 rolek | 5 |  |  |  | 0 | 0
7. | Koperty dwustronne systemu dokumentacji ( kompatybilne z systemem dokumentacji prowadzonym w Szpitalu) do zapisywania i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę sterylizatorów , czytelna i przejrzysta forma, możliwość zawarcia informacji o prawidłowości przeprowadzanych procesów oraz z możliwością naklejenia testów kontroli sterylizacji - chemicznych i biologicznych | szt. | 250 |  |  |  | 0 | 0
8. | Plomba do kontenera z tworzywa sztucznego bez wskażnika | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6. Kontrola poprawności zgrzewu
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań. | szt | 250 |  |  |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7. Kontrola biologiczna procesu sterylizacji – para wodna
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Wskaźnik biologiczny Smart - Read do sterylizacji parą wodną. Zawiera populację 10⁵ spor Geobacillus stearothermophilus ATCC7953 na fiolkę, zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1:2017. Odczyt nieprawidłowego cyklu po 3-5 godzinnej ikubacji w temp.60- + C, wymagane 10 godz. ikubacji w inkubatorze Smart-Well. Po sterylizacji wskaźnik chemiczny na fiolce zmienia barwę z niebieskiej na czarną.Op. 100 sztuk. | opakowania | 5 |  |  |  |  | 0
2. | TEST BIOLOGICZNY - fiolkowy do pary wodnej z odczytem po 24 h odczyt na podstawie zmiany zabarwienia wskaźnika na fiolce , do inkubatora Attest Steam Incubator 56ºC. Na fiolce nie rwąca się naklejka z miejscem do opisu. Opakowanie 100 szt. | szt | 1 |  |  |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 8. Pielęgnacja narzędzi i akcesoria do sterylizacji
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Olej do pielęgnacji i konserwacji narzędzi chirurgicznych przed procesem sterylizacji na bazie białego oleju medycznego, w postaci spraju, nie zawierajacy silikonów. | szt. | 6 |  |  |  |  | 0
2. | Olej w sprayu do konserwacji systemów motorowych- 300ml spray | szt. | 6 |  |  |  |  | 0
3. | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z uchwytem z tworzywa sztucznego, twarde włosie z tworzywa sztucznego do trudnodostępnych elementów, dł.175mm, op. 5szt. | op. | 2 |  |  |  |  | 0
4. | Szczotki do mycia narzędzi z uchwytem z tworzywa sztucznego z włosiem ze stali nierdzewnej. Opakowanie 5szt. | szt. | 2 |  |  |  |  | 0
5. | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych, pochłaniające wilgoć, wymiar 50x30 cm. Opakowanie 1000 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  | 0
6. | Szczotka do mycia narzędzi dł. 220 mm - 80 mm x 18mm x 15 mm, sztywne włosie nylon. Op. 10szt. | Op. | 3 |  |  |  |  | 0
7. | Szczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 300 mm - śr. włosia 2 mm. | Op. | 3 |  |  |  |  | 0
8. | SSczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 350mm - śr. włosia 7 mm. | Op. | 3 |  |  |  |  | 0
9. | Szczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 300mm - śr. włosia 3 mm. | Op. | 3 |  |  |  |  | 0
10. | Szczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 650mm - śr. włosia 5 mm. | Op. | 3 |  |  |  |  | 0
11. | Elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów roboczych, wielokrotnego użytku z wygodnym prowadnikiem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem, jednostronne. Pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 600mm - śr. włosia 3 mm. | Op. | 3 |  |  |  |  | 0
Rzazem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9. Testy kontroli mycia
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Test procesu dezynfekcji termicznej 90 Cº/5min, samoprzylepny. | Szt. | 2000 |  |  |  |  | 0
2. | Test mycia służący do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. | Szt. | 1200 |  |  |  |  | 0
3. | Test kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, w zestawie zawieszka do umieszczenia testu. | szt. | 300 |  |  |  |  | 0
4. | Test do wykrywania pozostałości białkowych , opakowanie 50 szt | op. | 1 |  |  |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 10. Maty przeciwpyłowe
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Mata dekontaminacjna/antybakteryjna zbierająca kurz i zanieczyszczenia z obuwia, 30 warstw, wym. 60cmx115cm.Op=4szt. Mat, 1 mata=30 warstw | Op. | 4 |  |  |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 11. Mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi i sprzętu medycznego.
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Preparat myjący Neodisher MediClean . Kanister 5 l | szt. | 25 |  |  |  |  | 0
2. | Preparat Neodisher Septo Pre Clen. Kanister 5l | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
3. | Preparat Neodisher IP SPRAY, 400 ml | szt. | 12 |  |  |  |  | 0
4. | Preparat Neodisher PreStop, op. 0,75l | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
5. | Preparat Neodisher Neoblank, op. 0,75l | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
6. | Preparat Neodisher SpecjalPluskarnister 5 l | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
7. | Preparat Neodisher COMBI CLEAN 0,75 l | szt. | 2 |  |  |  |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający posiada zalecenie producenta do stosowania środków Dr. Weigerta, typ myjni DEKO 2000 EKX.
Pakiet nr 12. Tester twardości wody
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Tster do badania twardości wody _ Stacja udatniania wody, tester twardości wody ( 1 zestaw zawiera: buteleczkę z odczynnikiem 18 ml odczynnika, przeżroczysty pojemnik na próbkę, instrukcja użycia) | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 13. Fartuch Tyvek®
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Fartuch DuPont ™ Tyvek® IsoClean® model IC 703 S 00, środek ochrony indywidualnej kategorii III typ PB 6 B. Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i gramaturze poniżej 46g/m2, przepuszczającego powietrze i parę wodną. Dziane mankiety rękawów, stójka wokół szyi, długość do kolana, gumki ściągające z boków na wysokości pasa, lamowane troki w pasie do zawiązania i zapięcie na rzep na karku. Rozmiary: M, L, | szt. | 120 |  |  |  |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0