
      Znak Sprawy 34/PP/2024                                                               
                                                                                                                  Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego
 Specyfikacja Techniczna

„Dostawa  defibrylatora / kardiomonitora  wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” 

Nazwa oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………………………….
Typ:………………………………………………………………………………………………………………….
Model: ………………………………………………………………………………………………………………
Producent: …………………………………………………………………………………………………………..
Kraj: …………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji:………………………………………………………………………………………………………
OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	Lp.
	Specyfikacja
	Ilość 

	1.
	Defibrylator / Kardiomonitor: monitorowanie i ocena 12 odprowadzeń EKG; stymulacja; kardiowersja; AED; EtCO2; NIBP; SpO2; zestaw zawiera: 3x akumulator; 1x czujnik SpO2 klips dla dorosłych; 1x przewód (dzielony) 12 odprowadzeń EKG; 1x przewód Quik-Combo do stymulacji przezskórnej, defibrylacji i kardiowersji; 2x elektrody do defibrylacji / kardiowersji / stymulacji przezskórnej; 1x mankiet do mierzenia NIBP dla dorosłych 1 x dla dzieci ; wężyk spiralny przedłużający; 1x łyżki defibrylacyjne twarde wraz z nakładkami pediatrycznymi; 1x szkolenie użytkownika*
	1

	2.
	Modem 4G LTE do teletransmisji wszystkich danych ( bez karty SIM); torby boczne; torba tylna; pasek na ramię; tester wyładowań; certyfikowane mocowanie defibrylatora; 1x ładowarka 12V - 230V 
	1

	3.
	Gwarancja ( w tym 1 przegląd techniczny )  
	………….  m- cy



	Parametry techniczne
	Jednostka/ wartość wymagana

 (warunek graniczny)

	1.
	Parametry ogólne: Monitor/defibrylator  sześć głównych trybów pracy:

Tryb AED: automatyczna analiza EKG oraz generowane instrukcje zgodne z protokołem dotyczącym

postępowania w przypadku pacjentów z zatrzymaniem krążenia.

Tryb ręczny: używany przy wykonywaniu ręcznej defibrylacji, synchronizowanej kardiowersji,

nieinwazyjnej elektrostymulacji oraz monitorowaniu parametrów życiowych i EKG.

Tryb archiwum: dostęp do zapisanych danych pacjenta.

Tryb konfiguracji: zmiana ustawień domyślnych funkcji operacyjnych.

Tryb serwisowy: przeznaczony dla upoważnionych pracowników i używany do wykonywania testów

diagnostycznych i kalibracji.

Tryb demonstracyjny: wyświetlanie symulowanych przebiegów i wykresów tendencji dla celów

demonstracyjnych
	Tak/Nie

	2.
	Parametry fizyczne:  Masa:
• Podstawowy monitor/ defibrylator z nową rolką papieru i dwoma akumulatorami: 7,9 kg

• Monitor/ defibrylator ze wszystkimi opcjami, z nową rolką papieru i dwoma akumulatorami:8,4 kg

Akumulator litowo-jonowy: ≤ 0,6 kg

Torba na akcesoria i pasek na ramię: 1,77 kg

Łyżki standardowe (twarde): 0,95 kg

Wysokość: 31,7 cm

Szerokość: 40,1 cm

Głębokość: 23,1 cm
	Tak/Nie

	3.
	Wyświetlacz: 

Rozmiar (aktywny obszar wyświetlania): przekątna 212 mm; szerokość 171 mm x wysokość 128 mm

Rozdzielczość: kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu 640 x 480 punktów z podświetleniem

Tryb wyświetlacza wybierany przez użytkownika:kolorowy lub SunVue™, wysoki kontrast

Wyświetlanie: minimum 5 sekund EKG i wartości alfanumeryczne, polecenia lub komunikaty urządzenia Wyświetlanie: do trzech krzywych. Prędkość przewijania krzywych na wyświetlaczu:

25 mm/s dla EKG, SpO2, IP i 12,5 mm/s dla CO2
	Tak/Nie

	4.
	Zarządzanie danymi: 

Urządzenie przechwytuje i gromadzi w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie

z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta.

Użytkownik może wybierać i drukować raporty oraz przenosić zapisane informacje za pomocą dostępnych metod komunikacji.

Typy raportów:

• Trzy formaty zapisu zdarzeń krytycznych CODE

SUMMARY™: krótki, średni i długi

• 12-odprowadzeniowe EKG z określeniami STEMI

• Ciągły zapis krzywych (tylko transfer)

• Zestawienie trendów

• Zestawienie parametrów życiowych

• Raport migawkowy

Pojemność pamięci: Łączna pojemność to 360 minut ciągłego monitorowania EKG, 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi.

Maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG.
	Tak/Nie

	5.
	Komunikacja:

Rejestrowane dane można przesyłać za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. Urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 przepisów FCC, a jego funkcjonowanie podlega dwom następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia

zewnętrzne, również takie, które mogą powodować nieprawidłowe działanie.

• Dostępne połączenie za pośrednictwem portu szeregowego RS232 + zasilanie 12 V,
• Ograniczenie do urządzeń o maksymalnym poborze prądu 0,5 A,
• Technologia Bluetooth® umożliwia komunikację bezprzewodową krótkiego zasięgu z innymi

urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth
	Tak/Nie

	6.
	Monitor: 

EKG jest monitorowane za pomocą wielu podłączeń kablowych:

Do 3-odprowadzeniowego monitorowania EKG używa się przewodu 3-żyłowego.

Do 7-odprowadzeniowego monitorowania EKG używa się przewodu 5-żyłowego.

Do 12-odprowadzeniowego monitorowania EKG używa się przewodu 10-żyłowego. Po zdjęciu elektrod z klatki piersiowej przewód 10-żyłowy działa tak samo, jak przewód 4-żyłowy.

Łyżki standardowe lub elektrody QUIK-COMBO do stymulacji/defibrylacji/EKG są wykorzystywane do monitorowania odprowadzenia łyżek.

Charakterystyka częstotliwościowa:

• Monitor: od 0,5 do 40 Hz lub od 1 do 30 Hz

• Łyżki: od 2,5 do 30 Hz

• 12-odprowadzeniowe EKG diagnostyczne: od

0,05 do 150 Hz

Wybór odprowadzenia:

• Odprowadzenia I, II, III, (3-żyłowy przewód EKG)

• Odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL i AVF dostępne jednocześnie (4-żyłowy przewód EKG)

• Odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL, AVF i C dostępne jednocześnie (5-żyłowy przewód EKG)

• Odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2,

V3, V4, V5 i V6 dostępne jednocześnie (10-żyłowy przewód EKG)

Rozmiar zapisu EKG: 4; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV (ustawione na 1 cm/mV w przypadku

12-odprowadzeniowego)
	Tak/Nie


Wykonawca oświadcza, że:

1. Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniem peryferyjnymi wynosi ………….. (min.24 m-ce górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy

2. Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych. 

3.  W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania  Defibrylatora / Kardiomonitora jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

4. Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

a) Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej – dotyczy także urządzeń peryferyjnych,
b) Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,
c) Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów , 

d) Wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,
e)  Paszport techniczny, deklaracja zgodności,
f)  Karta gwarancyjna. 

                                                                                            …………………………………..

                                                                                                       Podpis Wykonawcy
